„Dostawa zestawu do testów fermentacji wyposażenia laboratorium Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna -BIOENERGETYKA w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu"

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Opis Przedmiotu Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na zestaw do testów fermentacji składają się następujące urządzenia:

1. Zestaw do precyzyjnych  oznaczeń biodegradowalności beztlenowej i tlenowej – 2 szt.:

Parametry nie gorsze niż następujące:

Zestaw do tlenowych i beztlenowych pomiarów respirometrycznych dla 6 stanowisk, z podstawą mieszającą na 6 butelek z zasilaniem sieciowym 230VAC 50Hz, 6 główkami i butelkami reakcyjnymi kompatybilnymi z innymi elementami zestawu, 6 gumowych kołczanów.

Parametry techniczne główek pomiarowych:
- mierzone parametry: BZT,  biodegradacja beztlenowa; 
- zakres pomiarowy BZT: 0 do 400 000 mg/l;
- zakres ciśnienia nie mniejszy niż 500-1500 hPa;
- regulowany czas pomiaru nie krótszy niż 0,5h do 170 dni;
- obsługa bezprzewodowym miernikiem wieloparametrowym (minimalne wymagania dla miernika: podgląd wykresów, wyników pośrednich, rejestr wyników);
- wymiary główek pomiarowych: wys. 66-73mm, średnica od 67 -73mm 
- waga główki od 80 do 90g
- pamięć pobranych danych: nie mniej niż 345 zestawów
- komunikacja w technologii Bluetooth® LE
- zasilanie: bateryjne
- wyświetlacz LCD, posiadający podświetlenie, z możliwością nawigacji poprzez menu systemowe 
- system wizualnej informacji o stanie w jakim znajduje się główka pomiarowa z informacją o przekroczeniu dopuszczalnego ciśnienia. 
- główki pomiarowe w wykonaniu odpornym na korozję wywołaną H2S

2. Przenośny miernik do kontroli główek pomiarowych - 1 zestaw

- przenośny miernik dwukanałowy współpracujący z cyfrowymi czujnikami elektrochemicznymi umożliwiającymi pomiary pH, tlenu, przewodności, mętności  oraz  obsługę pomiarów respirometrycznych,

- gniazda miernika do podłączenia sond cyfrowych identyczne dla każdego czujnika rozpoznawane automatycznie po podłączeniu sondy do miernika,

- miernik wyposażony w funkcję CMC – ciągła kontrola wartości pomiaru,

- miernik wyposażony w funkcję ciągłej kontroli oceny kalibracji podłączonych sond pomiarowych,

- miernik wyposażony w gniazda – USB-A, USB-B, przyłącze zasilacza sieciowego oraz złącze serwisowe

- miernik wyposażony w funkcję zapisu danych pomiarowych poprzez gniazda USB jak również komunikację z komputerem PC oraz drukarką

- podświetlany wyświetlacz

- wymiary miernika (szerokość + długość + wysokość) nie przekraczają 40 cm,

- waga miernika: 0,5 kg +/- 01kg

- miernik dostarczany w walizce transportowej

- klasa szczelności miernika minimum: IP67

- miernik zapamiętujący do 500 wartości pomiarów zapisanych ręcznie oraz 10000 wartości pomiarów zapisywanych w trybie automatycznym,

- miernik dostarczany z zestawem akumulatorów z możliwością ich ładowania wewnątrz miernika

- miernik posiadający minimum tryby pomiaru obsługujące BZT:  grupowanie, uśrednianie standardowe pomiary BZT, BZT specjalne z dowodnym wyborem wielkości naczynia od 50 do 10000ml, objętości próbki (od 1 ml do objętości butelki), wyborem temp. prowadzonego pomiaru od 5 do 40 ° C, obliczaniem rozcieńczeń dla zakresu pomiarowego do 400000mg/l

Wraz z miernikiem wymagany jest kompatybilny moduł komunikacji bezprzewodowej z główkami pomiarowymi BZT:  
- wymiary:  15 x 18 x 40 mm +/-10%
- masa nie więcej niż 10 g 
- klasa szczelności: IP 43 
- certyfikaty CE, FCC
 -warunki otoczenia:  Przechowywanie -25 °C ... + 65 °C  ;   Praca +5 °C ... + 55 °C, Dopuszczalna względna wilgotność średnia roczna: < 75%   30 dni/rok: 95%, pozostałe dni: 85%
- zasilanie elektryczne: z gniazda do przyłączania sondy komunikacyjnej do miernika 
- zakres pracy dla BZT od 0 do 400 000 mg/

Wraz z miernikiem wymagana jest kompatybilna cyfrowa sonda pomiarowa:

Elektroda pH o parametrach technicznych: 
- zakres pomiarowy pH 0-14;
- zakres temperaturowy 0-100°C
- długość trzonka pomiędzy 115 -127mm
- średnica trzonka 12mm +/- 1mm 
- rezystencja membrany <600 MOhm
- przeznaczenie: pomiar trudnych mediów (ścieków, osadów i odpadów na oczyszczalniach ścieków, emulsji wodno-olejowych, jogurtów i przetworów mlecznych oraz ekstraktów glebowych);
- diafragma z włóknem platynowym;
- czujnik temp typu NTC 30kOhm i  automatyczna kompensacja temperatury;
- przewód przyłączeniowy zintegrowany z elektrodą o długości minimum 1,5 m;
- elektroda pozwalająca na uzupełnienie elektrolitu
- elektrolit 3mol KCl
- dane kalibracyjne przechowywane w główce elektrody;
- certyfikat kontroli jakości producenta

3. Inkubator do termostatowania zestawów BZT - 1 szt.

Inkubator do termostatowania zestawów BZT o parametrach technicznych:

- pojemność komory minimum 250 l; pojemność robocza minimum 200l
- zewnętrzne drzwi szklane;
- wymuszony obieg powietrza;
- obudowa z blachy nierdzewnej szlifowanej
- wnętrze ze stali nierdzewnej stopu DIN 1.4016
- ustawienia temperatury pomiędzy +3°C do +40°C, regulacja temperatury co 0,1°C, stabilność temp w 37°C nie gorsza niż 0,3°C, jednorodność temp. w 37°C nie gorsza niż 0,6°C
- kolorowy wyświetlacz dotykowy min 4", z możliwością obsługi w rękawiczkach lateksowych, 
- minimum 4 druciane półki o nośności 10kg każda
- otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika śr od 20 do 35mm;
- sygnalizacja otwartych drzwi;
- zamknięcie na klucz;
- oświetlenie wnętrza LED;
- komunikacja przez LAN i USB;
- rejestracja temperatury, rejestr zdarzeń, podgląd parametrów procesu, możliwość zmiany parametrów procesu w trakcie jego trwania, 
- sygnalizacja przekroczenia zadanej temperatury oraz zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.3 
- kontrola zaniku napięcia;
- minimum 2 wewnętrzne gniazdka sieciowe;
- wymiary zewnętrzne pomiędzy: 605-620 (szerokość) x 640-660 (głębokość) x 1280 -1320 (wysokość) [mm]
- moc znamionowa 250W, zasilanie 230 V, 50Hz

4. Refraktometr - 1 zestaw

Refraktometr o parametrach technicznych:

- posiadający skalę do pomiaru wodorotlenku sodu (NaOH) [g/ 100g] o zakresie nie mniejszym niż 0-37%NaOH i dokładności pomiarowej nie mniejszej niż +/-0,2%, z funkcją automatycznej kompensacji temp. dla r-r sodu w zakresie od 10 do 35 st. C.

- Urządzenie posiadające funkcję ostrzegającą o zbyt intensywnym oświetleniu oraz wbudowany moduł komunikacji NFC. 
- Zasilane bateryjne,

- o klasie szczelności IP65,

- wadze poniżej 110g i wymiarach nie większych niż 60 x 35 x115mm (dł x szer x h).

Wraz z urządzeniem wymagany zewnętrzny czytnik NFC i oprogramowaniem w języku polskim, kompatybilnym ze stosowanym przez Zamawiającego systemem Windows, realizującym co najmniej:

- automatyczną identyfikację refraktometru na podstawie unikalnego kodu NFC,

- automatyczne pobieranie i archiwizację danych zgromadzonych w pamięci refraktometru,

- przedstawienie wyników w formie tabelarycznej i graficznej z filtrowaniem prawidłowo wykonanych pomiarów,

- zapis danych w formacie CSV i .xlsx.

5. Zestaw odczynników i akcesoriów

Wykonawca dostarczy wraz z opisanym wyżej zestawem urządzeń:

- zestaw odczynników :  3 butelki po 25 ml każda inhibitora procesu nitryfikacji oraz 3 zestawy pochłaniacza CO2 w tabletkach 
(2 opakowania po 50g)
- 1 zestawy do samokontroli poprawności działania główek pomiarowych do BZT (sprawdzania szczelności główek), 
- 2 zestawów buforów certyfikowanych wg normy ISO /IEC 17025:2017, klasyfikowanych jako CRM owartościach pH 9,21, 7,00 i 4,01 w opakowaniach jednostkowych o pojemności minimum 250ml każdy. 
- 1 opakowania roztworu 3 mol KCl , o pojemności minimum 250ml do napełniania i przechowywania dostarczonej elektrody